## Bloque_A_B_Comparacion
Arquitectura | Métrica | Fijo (mean) | Fijo (std) | Adaptativo (mean) | Adaptativo (std) | Delta | Tendencia
CNN - LSTM | Accuracy | 0.9776 | 0.0019 | 0.979 | 0.0025 | 0.0014 | Mejora | bloque_A → umbral fijo (línea base del paper)
| Precision | 0.9708 | 0.034 | 1 | 0 | 0.0292 | Mejora | bloque_B → umbral adaptativo (Extensión 1)
| Recall | 0.778 | 0.0395 | 0.7685 | 0.027 | −0.0094 | Empeora
| F1-Score | 0.8626 | 0.0147 | 0.8689 | 0.0171 | 0.0063 | Mejora
| AUC | 0.9667 | 0.0121 | 0.9667 | 0.0121 | 0 | Sin cambio
| MAE | 2.9921 | 0.633 | 2.9921 | 0.633 | 0 | Sin cambio
| RMSE | 5.9859 | 1.753 | 5.9859 | 1.753 | 0 | Sin cambio
| MARD | 1.4173 | 0.4289 | 1.3914 | 0.4138 | -0.0259 | Empeora
| R^2 | 0.8785 | 0.0775 | 0.8793 | 0.0767 | 0.0008 | Mejora
GRU | Accuracy | 0.9761 | 0.0019 | 0.9811 | 0.0010833 | 0.005 | Mejora
| Precision | 0.9207 | 0.0338 | 1 | 0 | 0.0793 | Mejora
| Recall | 0.8079 | 0.0163 | 0.7921 | 0.011942 | -0.0157 | Empeora
| F1-Score | 0.8601 | 0.0088 | 0.884 | 0.0074037 | 0.0238 | Mejora
| AUC | 0.9717 | 0.0046 | 0.9717 | 0.0045945 | 0 | Sin cambio
| MAE | 2.9218 | 0.2601 | 2.9218 | 0.26007 | 0 | Sin cambio
| RMSE | 6.2465 | 0.8452 | 6.2465 | 0.84517 | 0 | Sin cambio
| MARD | 1.5959 | 0.2668 | 1.4845 | 0.18783 | -0.1114 | Empeora
| R^2 | 0.8569 | 0.0546 | 0.8741 | 0.039648 | 0.0171 | Mejora
1D - CNN | Accuracy | 0.9671 | 0.0011 | 0.9679 | 0.0009 | 0.0007 | Mejora
| Precision | 0.9681 | 0.0198 | 1 | 0 | 0.0319 | Mejora
| Recall | 0.6598 | 0.0066 | 0.6457 | 0.0096 | -0.0142 | Empeora
| F1-Score | 0.7847 | 0.006 | 0.7847 | 0.0071 | 0 | Sin cambio
| AUC | 0.8815 | 0.0271 | 0.8815 | 0.0271 | 0 | Sin cambio
| MAE | 3.0041 | 0.5086 | 3.0041 | 0.5086 | 0 | Sin cambio
| RMSE | 3.8161 | 0.4415 | 3.8161 | 0.4415 | 0 | Sin cambio
| MARD | 0.7077 | 0.0259 | 0.6881 | 0.0234 | -0.0196 | Mejora
| R^2 | 0.9758 | 0.003 | 0.9761 | 0.0025 | 0.0003 | Mejora
Transformer - LSTM | Accuracy | 0.9714 | 0.0082 | 0.9799 | 0.0015 | 0.0084 | Mejora
| Precision | 0.8907 | 0.0892 | 1 | 0 | 0.1093 | Mejora
| Recall | 0.789 | 0.0129 | 0.778 | 0.0171 | -0.011 | Empeora
| F1-Score | 0.8351 | 0.0401 | 0.875 | 0.0108 | 0.04 | Mejora
| AUC | 0.9595 | 0.0125 | 0.9595 | 0.0125 | 0 | Sin cambio
| MAE | 3.4205 | 1.4446 | 3.4205 | 1.4446 | 0 | Sin cambio
| RMSE | 7.0084 | 5.6836 | 7.0084 | 5.6836 | 0 | Sin cambio
| MARD | 1.5704 | 1.3206 | 1.4962 | 1.2743 | -0.0741 | Empeora
| R^2 | 0.7407 | 0.4724 | 0.7475 | 0.4635 | 0.0067 | Mejora

## Bloque_C_Pipeline
Tabla F1: representa el desempeño del detector |  |  |  |  | Es la métrica que mejor balancea Precision y Recall para la tarea de detección de fallos. No usamos Accuracy porque está inflada por el desbalance de clases (la mayoría de muestras no tienen fallo), ni Precision o Recall solos porque son parciales. F1 es el resumen más justo del detector. Depende SOLO del detector, no del imputador (por eso las 4 columnas son idénticas en cada fila).
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 0.869 ± 0.017 | 0.869 ± 0.017 | 0.869 ± 0.017 | 0.869 ± 0.017
GRU | 0.884 ± 0.007 | 0.884 ± 0.007 | 0.884 ± 0.007 | 0.884 ± 0.007
1D-CNN | 0.785 ± 0.007 | 0.785 ± 0.007 | 0.785 ± 0.007 | 0.785 ± 0.007
Transformer-LSTM | 0.875 ± 0.011 | 0.875 ± 0.011 | 0.875 ± 0.011 | 0.875 ± 0.011
Tabla MAE (D1): error de predicción del imputador — CORREGIDA |  |  |  |  | D1 = ¦ŷ_imputador − g_real¦, calculada en TODAS las muestras (igual definición que el paper publicado y que el Bloque B). Reemplaza el cálculo anterior (D2 = ¦g_final − g_real¦), que diluía el error con las muestras sin fallo y no era comparable con el paper. Depende SOLO del imputador (columna), no del detector — de ahí que las 4 filas sean idénticas. La diagonal de esta tabla coincide con el MAE del Bloque B (Tabla Bloque_A_B_Comparacion) dentro del margen de variación estocástica, confirmando la corrección.
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 3.00 ± 0.64 | 2.92 ± 0.26 | 3.00 ± 0.51 | 3.43 ± 1.47
GRU | 3.00 ± 0.64 | 2.92 ± 0.26 | 3.00 ± 0.51 | 3.43 ± 1.47
1D-CNN | 3.00 ± 0.64 | 2.92 ± 0.26 | 3.00 ± 0.51 | 3.43 ± 1.47
Transformer-LSTM | 3.00 ± 0.64 | 2.92 ± 0.26 | 3.00 ± 0.51 | 3.43 ± 1.47
Tabla RMSE (D1) |  |  |  |  | Misma definición D1. RMSE penaliza más los errores grandes; útil para contrastar con MAE (p. ej. Transformer-LSTM tiene MAE similar a CNN-LSTM/1D-CNN pero RMSE y std mucho mayores, reflejando su inestabilidad ya documentada).
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 6.00 ± 1.78 | 6.25 ± 0.85 | 3.82 ± 0.44 | 7.04 ± 5.75
GRU | 6.00 ± 1.78 | 6.25 ± 0.85 | 3.82 ± 0.44 | 7.04 ± 5.75
1D-CNN | 6.00 ± 1.78 | 6.25 ± 0.85 | 3.82 ± 0.44 | 7.04 ± 5.75
Transformer-LSTM | 6.00 ± 1.78 | 6.25 ± 0.85 | 3.82 ± 0.44 | 7.04 ± 5.75
Tabla MARD (D1, %, global, referencia ≥ 20 mg/dL) |  |  |  |  | Error relativo medio, en %, sobre ¦ŷ_imputador − g_real¦ / g_real (D1). A diferencia de MAE/RMSE, varía levemente por detector además de por imputador, porque MARD excluye muestras con g_real < 20 mg/dL y el conjunto de muestras válidas puede diferir marginalmente según el detector. Variación de 3er/4o decimal: no relevante para la interpretación.
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 1.38 | 1.43 | 0.66 | 1.45
GRU | 1.39 | 1.46 | 0.67 | 1.48
1D-CNN | 1.40 | 1.46 | 0.69 | 1.48
Transformer-LSTM | 1.40 | 1.47 | 0.70 | 1.49
Tabla R² (sobre la señal de salida g_final) |  |  |  |  | R² se calcula sobre g_final (señal de salida), igual que en el Bloque B — esta definición NO cambió. 1D-CNN como imputador domina claramente (R²≈0.975–0.980) frente a los demás (0.87–0.88) y, sobre todo, frente a Transformer-LSTM (0.74–0.75).
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 0.8798 | 0.8790 | 0.9801 | 0.7516
GRU | 0.8776 | 0.8753 | 0.9787 | 0.7426
1D-CNN | 0.8749 | 0.8734 | 0.9752 | 0.7439
Transformer-LSTM | 0.8758 | 0.8741 | 0.9752 | 0.7469
Tabla MAE (D3): reconstrucción de la salida — SOLO muestras con fallo real |  |  |  |  | D3 = ¦g_final − g_real¦, calculada SOLO donde true_f==1 (fallo real inyectado). Métrica SECUNDARIA / diagnóstica: mide qué tan bien reconstruye el sistema exactamente donde la imputación actuó, sin diluirse por las muestras limpias. NO es comparable con el paper (que reporta D1). 1D-CNN vuelve a dominar aquí (5.2–5.7 mg/dL) frente a 13–14.5 mg/dL del resto, consistente con su R² superior.
Detector \ Imputador | CNN-LSTM | GRU | 1D-CNN | Transformer-LSTM
CNN-LSTM | 13.33 ± 4.82 | 14.03 ± 2.09 | 5.24 ± 0.31 | 14.07 ± 14.34
GRU | 13.46 ± 4.84 | 14.33 ± 2.06 | 5.37 ± 0.36 | 14.49 ± 14.88
1D-CNN | 13.63 ± 4.69 | 14.41 ± 2.41 | 5.61 ± 0.35 | 14.54 ± 14.36
Transformer-LSTM | 13.63 ± 4.71 | 14.50 ± 2.32 | 5.73 ± 0.91 | 14.57 ± 14.84
Nota metodológica
NOTA METODOLÓGICA (corrección aplicada): la versión anterior de esta hoja calculaba el error de imputación del Bloque C como ¦g_final − g_real¦ en TODAS las muestras (D2). Como en las muestras sin fallo g_final = g_test = g_real, esas muestras aportan error ≈0, lo que diluía el promedio y producía MAE artificialmente bajo (0.67–1.51 mg/dL), no comparable con el paper publicado ni con el Bloque B. Se corrigió main_pipeline_integrado.m para que el imputador prediga en TODAS las muestras (no solo cuando hay fallo), permitiendo calcular D1 = ¦ŷ_imputador − g_real¦ en todas las muestras — misma definición usada en el paper y en el Bloque B. Verificación: el MAE de la diagonal (arch_detect == arch_impute) en D1 coincide con el MAE del Bloque B para la misma arquitectura (Tabla Bloque_A_B_Comparacion), confirmando la corrección. D3 (¦g_final − g_real¦ solo en fallos reales) se añadió como métrica secundaria/diagnóstica para evaluar la calidad de reconstrucción donde la imputación realmente actuó; no sustituye a D1 como cifra principal de la tesis.

## Bloque_D_Clinicas
| GRU -> 1D-CNN |  |  | CNN-LSTM -> 1D-CNN
Indicador | Referencia | Sin imputación | Con pipeline | Referencia | Sin imputación | Con pipeline | Objetivo
TIR (70-180) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | >=70%
TBR L1 (<70) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <4%
TBR L2 (<54) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <1%
TAR L1(180-250) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <25%
TAR L2 (>250) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <5%
Glucosa Media (mg/dL) | 98.1 | 97.7 | 98.1 | 98.1 | 97.7 | 98 | Informativo
SD (mg/dL) | 16 | 16.5 | 16.1 | 16 | 16.5 | 16 | Informativo
CV (variabilid.) | 16.3% | 16.9% | 16.4% | 16.3% | 16.9% | 16.4% | <=36%
GMI (%, ~HbA1c) | 5.7% | 5.6% | 5.7% | 5.7% | 5.6% | 5.7% | <7%

## Fase2_Ohio
FASE 2 — Validación externa en OhioT1DM (modelos congelados entrenados en Sorensen; GRU→GRU y GRU→1D-CNN)
Esta hoja concentra las cifras de Ohio que sustentan las secciones 3.2.2, 4.5, 4.6.2 y el Capítulo 5. Cada bloque indica en su nota el archivo del que sale. Convenciones: por paciente = media de las 5 redes; Media y DE = media y desviación estándar entre los 3 pacientes (n = 3). Los errores están en mg/dL salvo que se indique. D1 = ¦ŷ_imputador − g_ref¦ sobre todas las muestras con referencia; D3 = ¦g_final − g_ref¦ sobre las muestras con falla inyectada (los huecos reales no entran: no tienen referencia). Los bloques marcados «derivado» no los imprime MATLAB: se recalcularon a partir de las señales guardadas en los results_ohio_*_latest.mat (g_final_all, fallas_all, threshold_all, error_detect_all, fault_type) y se verificaron contra las cifras que ya aparecen en el capítulo 4.
Índice de bloques
Bloque | Contenido | [5 empty] | Tabla / sección de la tesis |  |  |  | Cap. 5
O1 | Corridas y protocolo | [5 empty] | §3.2.2 (Fallos y referencia) |  |  |  | 5.4
O2 | Ventanas por paciente | [5 empty] | Tabla 3.x (ohio_ventanas) |  |  |  | 5.4
O3 | Composición y ubicación de las fallas | [5 empty] | §3.2.2 |  |  |  | 5.4
O4 | Detección (σ = 5.6) | [5 empty] | Tabla 4.x (ohio_deteccion) |  |  |  | 5.1, 5.2, 5.3
O5 | Falsas alarmas por rango de glucosa | [5 empty] | Tabla 4.x (ohio_fpr_rangos) |  |  |  | 5.2, 5.3
O6 | Imputación D1 y D3 (σ = 5.6) | [5 empty] | Tabla 4.x (ohio_imputacion) |  |  |  | 5.1
O7 | Error en desconexión según tiempo transcurrido | [5 empty] | Tabla 4.x (ohio_error_tiempo) |  |  |  | 5.1
O8 | Episodios de desconexión (referencia vs salida) | [5 empty] | Fig. 4.x (episodios), texto 4.5.2 |  |  |  | 5.1
O9 | Sensibilidad al ruido: σ = 5.6 vs σ = 15 | [5 empty] | Tablas 4.x (ohio_sens_deteccion, ohio_sens_imputacion) |  |  |  | 5.2
O10 | Mecanismo del umbral en las ráfagas de ruido | [5 empty] | Texto 4.5.3 |  |  |  | 5.2
O11 | Indicadores clínicos (σ = 5.6, desconexiones sobre excursiones) | [5 empty] | Tabla 4.x (clinico_ohio), texto 4.6.2 |  |  |  | 5.3
O12 | Indicadores clínicos con σ = 15 | [5 empty] | Texto 4.6.2 (último párrafo) |  |  |  | 5.3
O13 | Corrida base con fallas en rango normal (no reportada) | [5 empty] | — |  |  |  | 5.4
O14 | Sorensen vs Ohio | [5 empty] | — |  |  |  | 5.1
O15 | Comparación con la Tabla 6 del artículo | [5 empty] | Pendiente en 4.5.1 (comentario %PENDIENTE) |  |  |  | 5.1
O1. Corridas y protocolo
Las tres corridas guardadas. Solo las dos primeras aparecen en el capítulo 4. «exc» = las dos desconexiones se colocaron sobre excursiones de glucosa (36–38 de las 70 muestras con referencia > 250 mg/dL por paciente); la corrida base las deja en rango normal. El resumen de _s5p6_exc existe como v3 (11:30:11) y como v4 con representación ODE (17:16:08); son idénticos a todos los dígitos del log, y las señales por paciente se leyeron de los *_xode_latest.mat.
Etiqueta | σ ruido (mg/dL) | Ubicación de las desconexiones |  | Resumen del pipeline (data/ohio/results) |  |  | Métricas clínicas (data/ohio/results) |  |  | En la tesis
_s5p6_exc | 5.6 | Sobre excursiones (hiper/hipo) |  | ohio_pipeline_summary_synth_s5p6_exc_2026-09-29_11-30-11.xlsx |  |  | ohio_clinical_metrics_synth_s5p6_exc.xlsx |  |  | Sí: 4.5.1, 4.5.2, 4.6.2
_s15_xode | 15 | Sobre excursiones (mismas que _s5p6_exc) |  | ohio_pipeline_summary_synth_s15_xode_2026-09-30_18-41-59.xlsx |  |  | ohio_clinical_metrics_synth_s15_xode.xlsx |  |  | Sí: 4.5.3 y último párrafo de 4.6.2
_s5p6 | 5.6 | En rango normal (sin excursiones) |  | ohio_pipeline_summary_synth_s5p6_2026-09-28_19-29-56.xlsx |  |  | ohio_clinical_metrics_synth_s5p6.xlsx |  |  | No
Parámetro | Valor
Pacientes / configuraciones | 540, 559, 596 ¦ GRU→GRU y GRU→1D-CNN (detector GRU en ambas)
Modelos | Congelados, entrenados en Sorensen, con media y DE de Sorensen; 5 redes por arquitectura (semillas 42, 100, 2024, 7, 1337)
Ventana | 5 días = 1 440 muestras de 5 min; primeras N_PAST = 6 muestras excluidas de todas las métricas
Fallas inyectadas | 2 ráfagas de ruido (30 y 35 muestras) + 2 desconexiones (50 y 20 muestras, lectura = 0): 135 muestras (9.4 % de la ventana)
Umbral adaptativo | β = 0.10, γ = 0.05, τ_min = 7 mg/dL, τ_D = 60 mg/dL; α = 1/(1 + var local) con ventana de 30 muestras (valores de Sorensen, sin reajuste)
Línea base D1 / D3 | D1: persistencia g(k−1). D3: LOCF (última lectura válida antes de la falla, con la posición exacta de la falla)
O2. Ventanas de 5 días por paciente
Cohorte, sexo y edad: Tabla de la cohorte (§3.2.2). Huecos, n.º de huecos y hueco más largo: derivado de fault_type == 1 en los results (coincide con la Tabla ohio_ventanas: 5.97, 2.22 y 0.07 %). Máx. sin comida y sin bolo: Tabla ohio_ventanas del texto (coinciden con meta.max_meal_gap_h y max_bolus_gap_h de los .mat de data/ohio/prepared; el pct_missing de esos .mat está desactualizado y no debe usarse).
Paciente | Cohorte | Sexo | Edad (años) | Huecos reales (%) | Muestras sin lectura | N.º de huecos | Hueco más largo (h) | Máx. sin comida (h) | Máx. sin bolo (h)
540 | 2020 | Masculino | 20–40 | 5.9722 | 86 | 5 | 5.9167 | 19.5 | 12.4
559 | 2018 | Femenino | 40–60 | 2.2222 | 32 | 2 | 2.4167 | 14.2 | 14.3
596 | 2020 | Masculino | 60–80 | 0.069444 | 1 | 1 | 0.083333 | 13.5 | 16.6
O3. Composición y ubicación de las fallas inyectadas
Rangos en número de muestra de la ventana (1–1440). Las ráfagas de ruido caen en las mismas muestras en los tres pacientes; las desconexiones cambian de lugar entre la corrida «exc» y la base. Fuente: ComposicionFallas de los xlsx clínicos y fault_type de los results (derivado). n evaluadas = muestras con referencia a partir del arranque.
Corrida | Paciente | Muestras evaluadas | Ruido (n) | Desconexión (n) | Fallas (% evaluadas) | Desc. 50: muestras | Desc. 20: muestras | Desc. con ref. > 250 (de 70) | Fallas con ref. > 180 | Fallas con ref. > 250 | Ref. media en fallas (mg/dL)
_s5p6_exc | 540 | 1349 | 65 | 70 | 10.0074 | 69–118 | 607–626 | 38 | 50 | 38 | 163.9407
_s5p6_exc | 559 | 1402 | 65 | 70 | 9.6291 | 677–726 | 1186–1205 | 36 | 50 | 36 | 162.963
_s5p6_exc | 596 | 1433 | 65 | 70 | 9.4208 | 514–563 | 663–682 | 37 | 70 | 37 | 201.0296
_s5p6 | 540 | 1349 | 65 | 70 | 10.0074 | — | — | — | 0 | 0 | 114.1185
_s5p6 | 559 | 1402 | 65 | 70 | 9.6291 | — | — | — | 13 | 0 | 131.963
_s5p6 | 596 | 1433 | 65 | 70 | 9.4208 | — | — | — | 22 | 0 | 157.7704
O4. Detección de fallos (σ = 5.6 mg/dL, desconexiones sobre excursiones)
Fuente: ohio_pipeline_summary_synth_s5p6_exc_2026-09-29_11-30-11.xlsx. La detección es idéntica en las dos configuraciones (mismo detector GRU). Recall, Prec., F1, AUC y FPR consideran en conjunto huecos reales y fallas inyectadas. Rec. huecos reales: derivado (fracción de muestras de hueco real marcadas como falla, tras el arranque). FA/día = falsas alarmas (muestras limpias señaladas) por día; Episodios FA = rachas de falsas alarmas por ventana de 5 días (fp_ep).
Paciente | Recall | Rec. desconexión | Rec. ruido | Rec. huecos reales | Prec. | F1 | AUC | Accuracy | FPR (%) | FA/día | Episodios FA / ventana
540 | 0.78545 | 1 | 0.27385 | 1 | 0.79299 | 0.78835 | 0.92717 | 0.93487 | 3.8056 | 9.24 | 24.8
559 | 0.68263 | 1 | 0.18462 | 1 | 0.56094 | 0.61454 | 0.86106 | 0.89958 | 7.1823 | 18.2 | 29.2
596 | 0.57353 | 1 | 0.10769 | 1 | 0.90704 | 0.7027 | 0.88742 | 0.95397 | 0.61633 | 1.6 | 7.4
Media | 0.68054 | 1 | 0.18872 | 1 | 0.75366 | 0.70186 | 0.89188 | 0.92947 | 3.8681 | 9.68 | 20.4667
DE | 0.10598 | 0 | 0.083153 | 0 | 0.17637 | 0.086908 | 0.033281 | 0.027595 | 3.2834 | 8.3087 | 11.5279
O5. Tasa de falsas alarmas por rango de glucosa de la referencia (%)
Fuente: band_mean y band_n del ohio_pipeline_summary_synth_s5p6_exc_2026-09-29_11-30-11.mat (no están en el xlsx). FPR = muestras limpias señaladas / muestras limpias del rango; n = muestras limpias del rango (media de las 5 redes). «—» = el paciente no tiene muestras limpias en ese rango.
Paciente | <70: FPR (%) | <70: n | 70–180: FPR (%) | 70–180: n | 180–250: FPR (%) | 180–250: n | >250: FPR (%) | >250: n
540 | 6.014 | 143 | 1.7344 | 911 | 3.5714 | 112 | 37.0833 | 48
559 | 0.46512 | 43 | 1.6562 | 797 | 2.884 | 319 | 63.3333 | 108
596 | 0 | 16 | 0.46642 | 1072 | 1.4286 | 210 | — | 0
O6. Error de imputación (σ = 5.6 mg/dL, desconexiones sobre excursiones)
Fuente: ohio_pipeline_summary_synth_s5p6_exc_2026-09-29_11-30-11.xlsx. D1 sobre todas las muestras con referencia; en «Último valor» las columnas D1 son la persistencia y las D3, el LOCF. D3 todas = ruido + desconexión; D3 <250 y ≥250 separan las fallas por la glucosa de la referencia. Razón D1 = D1 MAE del pipeline / persistencia; Razón D3 desc. = D3 desconexión del pipeline / LOCF desconexión (mayor que 1 = el pipeline queda peor que el LOCF). Las razones son derivadas; en las filas Media, cociente de las medias.
Paciente | Configuración | D1 MAE | D1 RMSE | D1 MARD (%) | D3 todas | D3 desconexión | D3 ruido | D3 ref. <250 | D3 ref. ≥250 | Razón D1 | Razón D3 desc.
540 | GRU→GRU | 12.0477 | 37.5843 | 7.2772 | 73.827 | 137.1548 | 5.6279 | 23.3029 | 202.7964 | 3.0859 | 2.1407
| GRU→1D-CNN | 14.7546 | 36.3515 | 10.2117 | 72.8683 | 135.3078 | 5.6259 | 26.3524 | 191.6064 | 3.7793 | 2.1118
| Último valor | 3.9041 | 5.397 | 3.3738 | 42.4815 | 64.0714 | 19.2308 | — | — | — | —
559 | GRU→GRU | 12.3696 | 31.7889 | 6.1278 | 59.1198 | 110.7491 | 3.519 | 20.3823 | 165.648 | 2.9679 | 2.2714
| GRU→1D-CNN | 16.0509 | 32.0145 | 8.7934 | 60.3948 | 113.21 | 3.5168 | 24.0919 | 160.2276 | 3.8511 | 2.3219
| Último valor | 4.1679 | 5.9489 | 2.7751 | 39.7407 | 48.7571 | 30.0308 | — | — | — | —
596 | GRU→GRU | 9.7538 | 31.6953 | 4.7484 | 71.1914 | 132.796 | 4.8479 | 36.1536 | 163.9941 | 3.7654 | 2.7085
| GRU→1D-CNN | 13.6105 | 34.2074 | 7.1206 | 75.7838 | 141.6783 | 4.8206 | 39.0728 | 173.0185 | 5.2543 | 2.8897
| Último valor | 2.5904 | 3.7329 | 1.8913 | 32.4222 | 49.0286 | 14.5385 | — | — | — | —
Media | GRU→GRU | 11.3904 | 33.6895 | 6.0511 | 68.0461 | 126.9 | 4.6649 | 26.6129 | 177.4795 | 3.2048 | 2.3521
| GRU→1D-CNN | 14.8053 | 34.1911 | 8.7086 | 69.6823 | 130.0654 | 4.6544 | 29.839 | 174.9508 | 4.1657 | 2.4107
| Último valor | 3.5541 | 5.0263 | 2.6801 | 38.2148 | 53.9524 | 21.2667 | — | — | — | —
DE | GRU→GRU | 1.4264 | 3.3733 | 1.2661 | 7.8419 | 14.1558 | 1.0663 | 8.3905 | 21.9407 | — | —
| GRU→1D-CNN | 1.221 | 2.1685 | 1.5473 | 8.1743 | 14.9406 | 1.0643 | 8.0761 | 15.7784 | — | —
| Último valor | 0.84498 | 1.1536 | 0.74582 | 5.2003 | 8.7644 | 7.9443 | — | — | — | —
O7. Error dentro de las desconexiones según el tiempo transcurrido desde su inicio (derivado)
MAE respecto a la referencia, mg/dL. Se promedia sobre muestras (patrón: primera muestra de la desconexión = 5 min), pacientes y las 5 redes; el LOCF mantiene la última lectura válida anterior a la falla. Los tres primeros rangos reúnen las dos desconexiones de cada paciente (6); los tres últimos, solo las de 50 muestras (3), por lo que su nivel depende de dónde cayó cada una. Reproduce la Tabla ohio_error_tiempo del texto.
Tiempo desde el inicio | Muestras (n) | GRU→GRU | GRU→1D-CNN | LOCF
5–30 min | 36 | 40.114 | 54.1704 | 25.8611
35–60 min | 36 | 94.2403 | 113.3346 | 50
65–100 min | 48 | 126.5138 | 134.7452 | 58.2292
105–150 min | 30 | 195.7027 | 192.716 | 89.1333
155–200 min | 30 | 177.7117 | 165.3903 | 67.8667
205–250 min | 30 | 151.2381 | 135.7529 | 36.4667
O8. Episodios de desconexión: referencia contra salida (derivado)
Salida = promedio de las 5 redes (la curva de las figuras 4.x). Última lectura válida = referencia en la muestra anterior al inicio, que es lo que sostiene el LOCF. Salto al reanudarse la lectura = mayor cambio entre muestras consecutivas de la salida promedio en las 8 muestras posteriores al fin del episodio. Con este criterio las desconexiones de 50 muestras dan 80–128 mg/dL, como dice el texto de 4.5.2. Muestras en numeración de la ventana (1–1440).
Paciente | Muestras | Duración (min) | Última lectura válida | Ref. mín | Ref. máx | GRU→GRU mín | GRU→GRU máx | GRU→GRU media | GRU→1D-CNN mín | GRU→1D-CNN máx | GRU→1D-CNN media | Salto GRU→GRU | Salto GRU→1D-CNN
540 | 69–118 | 250 | 196 | 201 | 322 | 71.2653 | 195.5214 | 101.3401 | 93.6064 | 182.4742 | 111.2351 | 104.9125 | 80.3903
540 | 607–626 | 100 | 62 | 40 | 56 | 62.2142 | 94.4935 | 81.142 | 67.8558 | 113.2418 | 99.4148 | 35.4938 | 45.9807
559 | 677–726 | 250 | 191 | 203 | 292 | 65.8624 | 188.8912 | 107.1411 | 96.4562 | 179.7198 | 112.1674 | 128.2177 | 96.597
559 | 1186–1205 | 100 | 74 | 60 | 73 | 74.1358 | 85.8424 | 80.9644 | 78.4338 | 112.6617 | 102.5036 | 15.881 | 14.0127
596 | 514–563 | 250 | 218 | 221 | 310 | 106.0463 | 209.5964 | 123.0564 | 96.3453 | 202.531 | 114.5243 | 105.6616 | 111.9314
596 | 663–682 | 100 | 191 | 202 | 253 | 92.7078 | 188.1518 | 135.1729 | 102.0232 | 178.5822 | 125.4151 | 86.5745 | 77.0398
O9. Sensibilidad al nivel de ruido: σ = 5.6 contra σ = 15 mg/dL
Fuentes: ohio_pipeline_summary_synth_s5p6_exc_2026-09-29_11-30-11.xlsx y ohio_pipeline_summary_synth_s15_xode_2026-09-30_18-41-59.xlsx. Mismos pacientes, mismos tramos y mismas redes; el ruido de σ = 15 es el patrón de σ = 5.6 multiplicado por 15/5.6. Las desconexiones no cambian. «Sin corregir» = error de la lectura ruidosa respecto de la referencia en las muestras de ruido (derivado). Último valor = LOCF, que no depende de σ.
O9a. Detección
| Rec. ruido |  | F1 |  | AUC |  | FPR (%) |  | FA/día
Paciente | σ 5.6 | σ 15 | σ 5.6 | σ 15 | σ 5.6 | σ 15 | σ 5.6 | σ 15 | σ 5.6 | σ 15
540 | 0.27385 | 0.64 | 0.78835 | 0.84996 | 0.92717 | 0.96377 | 3.8056 | 3.8386 | 9.24 | 9.32
559 | 0.18462 | 0.62154 | 0.61454 | 0.71017 | 0.86106 | 0.91758 | 7.1823 | 7.3086 | 18.2 | 18.52
596 | 0.10769 | 0.58154 | 0.7027 | 0.854 | 0.88742 | 0.96834 | 0.61633 | 0.77042 | 1.6 | 2
Media | 0.18872 | 0.61436 | 0.70186 | 0.80471 | 0.89188 | 0.9499 | 3.8681 | 3.9725 | 9.68 | 9.9467
DE | 0.083153 | 0.029885 | 0.086908 | 0.081897 | 0.033281 | 0.028085 | 3.2834 | 3.2712 | 8.3087 | 8.2778
O9b. Imputación
| D3 ruido: sin corregir |  | D3 ruido: GRU→GRU |  | D3 ruido: GRU→1D-CNN |  | D3 ruido: LOCF | D1 MAE: GRU→GRU |  | D1 MAE: GRU→1D-CNN
Paciente | σ 5.6 | σ 15 | σ 5.6 | σ 15 | σ 5.6 | σ 15 | Último valor | σ 5.6 | σ 15 | σ 5.6 | σ 15
540 | 4.9522 | 13.1995 | 5.6279 | 22.3792 | 5.6259 | 20.9084 | 19.2308 | 12.0477 | 12.5544 | 14.7546 | 15.0364
559 | 4.1181 | 10.9951 | 3.519 | 8.4322 | 3.5168 | 7.5755 | 30.0308 | 12.3696 | 12.754 | 16.0509 | 16.213
596 | 4.8666 | 13.0349 | 4.8479 | 8.853 | 4.8206 | 8.5078 | 14.5385 | 9.7538 | 10.2107 | 13.6105 | 13.8458
Media | 4.6456 | 12.4099 | 4.6649 | 13.2215 | 4.6544 | 12.3306 | 21.2667 | 11.3904 | 11.8397 | 14.8053 | 15.0317
DE | 0.45886 | 1.228 | 1.0663 | 7.9336 | 1.0643 | 7.4432 | 7.9443 | 1.4264 | 1.4143 | 1.221 | 1.1836
O10. Mecanismo del umbral adaptativo en las ráfagas de ruido (derivado)
Solo muestras de ruido inyectado (65 por paciente × 5 redes = 325 evaluaciones). Umbral = media de τ_k en esas muestras; Desviación de la lectura = error medio de la lectura ruidosa. α = 1/(1 + var local de los 30 errores de detección previos), mediana sobre las muestras señaladas; ¦Δsalida¦ < 0.5 = porcentaje de muestras señaladas donde g_final cambia menos de 0.5 mg/dL respecto de la anterior. Los α no se guardan en los .mat: se reconstruyeron con la misma fórmula del código (var con N−1) y reproducen los rangos del texto (0.02–0.04 y 0.003–0.006).
Paciente | σ (mg/dL) | Umbral medio | Desviación de la lectura | Señaladas (de 325) | Recall ruido | α mediana | ¦Δsalida¦ < 0.5 (%) GRU→GRU | ¦Δsalida¦ < 0.5 (%) GRU→1D-CNN | Error detección > τ_D (de 325) | Error detección máx.
540 | 5.6 | 13.2567 | 4.9522 | 89 | 0.27385 | 0.021052 | 95.5056 | 100 | 0 | 27.3459
559 | 5.6 | 13.0976 | 4.1181 | 60 | 0.18462 | 0.037294 | 70 | 95 | 0 | 26.4826
596 | 5.6 | 14.7532 | 4.8666 | 35 | 0.10769 | 0.041184 | 77.1429 | 94.2857 | 0 | 30.8059
540 | 15 | 14.4581 | 13.1995 | 208 | 0.64 | 0.0033993 | 79.8077 | 85.0962 | 14 | 66.7562
559 | 15 | 13.9243 | 10.9951 | 202 | 0.62154 | 0.0055008 | 93.0693 | 95.5446 | 8 | 65.1307
596 | 15 | 15.9853 | 13.0349 | 189 | 0.58154 | 0.0062102 | 90.4762 | 93.1217 | 5 | 76.4507
O11. Indicadores clínicos con el ruido del protocolo (σ = 5.6, desconexiones sobre excursiones)
Fuente: ohio_clinical_metrics_synth_s5p6_exc.xlsx (hojas Agregado y PorPaciente). Mismas muestras en todos los escenarios: las que tienen referencia desde el arranque (los huecos reales quedan fuera); «Sin imputación» además excluye las muestras con falla. Orden de agregación: por corrida → media de las 5 redes por paciente → media ± DE entre los 3 pacientes. TIR/TBR/TAR en % del tiempo, CV en %, GMI en %.
O11a. Media ± DE entre pacientes
Indicador | Referencia | Sin imputación | LOCF | GRU→GRU | GRU→1D-CNN | Objetivo
TIR (70–180) | 71.5 ± 8.9 | 74.0 ± 10.1 | 72.0 ± 8.4 | 75.7 ± 9.2 | 76.4 ± 8.9 | ≥ 70 %
TBR L1 (<70) | 5.9 ± 5.9 | 5.5 ± 5.6 | 5.4 ± 5.9 | 5.6 ± 5.6 | 5.1 ± 5.2 | < 4 %
TBR L2 (<54) | 1.3 ± 2.2 | 0.8 ± 1.4 | 0.7 ± 1.3 | 0.7 ± 1.2 | 0.7 ± 1.2 | < 1 %
TAR L1 (180–250) | 16.3 ± 7.2 | 16.5 ± 7.9 | 19.0 ± 7.1 | 15.5 ± 7.4 | 15.3 ± 7.4 | < 25 %
TAR L2 (>250) | 6.3 ± 3.7 | 4.1 ± 4.1 | 3.7 ± 3.7 | 3.2 ± 3.3 | 3.2 ± 3.3 | < 5 %
Glucosa media (mg/dL) | 144.6 ± 14.2 | 141.2 ± 16.1 | 142.7 ± 15.1 | 138.1 ± 14.2 | 138.4 ± 14.1 | Informativo
σg (mg/dL) | 55.3 ± 8.7 | 50.0 ± 10.6 | 49.9 ± 9.1 | 48.4 ± 10.1 | 47.9 ± 9.6 | Informativo
CV (%) | 38.5 ± 7.6 | 35.6 ± 7.7 | 35.2 ± 7.2 | 35.2 ± 7.8 | 34.8 ± 7.3 | ≤ 36 %
GMI (%) | 6.77 ± 0.34 | 6.69 ± 0.38 | 6.72 ± 0.36 | 6.61 ± 0.34 | 6.62 ± 0.34 | < 7 %
O11b. Diferencia contra la referencia (media ± DE entre pacientes de la diferencia por paciente)
Indicador | Sin imputación | LOCF | GRU→GRU | GRU→1D-CNN
TIR (70–180) | +2.5 ± 1.2 | +0.5 ± 0.5 | +4.2 ± 0.3 | +4.9 ± 0.2
TBR L1 (<70) | -0.4 ± 0.5 | -0.5 ± 0.5 | -0.3 ± 0.4 | -0.8 ± 0.8
TBR L2 (<54) | -0.4 ± 0.8 | -0.5 ± 0.9 | -0.6 ± 1.0 | -0.6 ± 1.0
TAR L1 (180–250) | +0.2 ± 1.1 | +2.7 ± 0.1 | -0.9 ± 1.1 | -1.0 ± 1.1
TAR L2 (>250) | -2.3 ± 0.4 | -2.7 ± 0.1 | -3.1 ± 0.5 | -3.1 ± 0.5
Glucosa media (mg/dL) | -3.3 ± 2.8 | -1.9 ± 1.0 | -6.4 ± 0.3 | -6.2 ± 0.9
σg (mg/dL) | -5.3 ± 2.7 | -5.3 ± 1.5 | -6.8 ± 2.3 | -7.3 ± 2.1
CV (%) | -2.9 ± 1.4 | -3.3 ± 1.1 | -3.3 ± 1.8 | -3.7 ± 1.7
GMI (%) | -0.08 ± 0.07 | -0.05 ± 0.02 | -0.15 ± 0.01 | -0.15 ± 0.02
O11c. Por paciente
Paciente | Escenario | Muestras | TIR | TBR L1 | TBR L2 | TAR L1 | TAR L2 | Media (mg/dL) | σg (mg/dL) | CV | GMI
540 | Referencia | 1349 | 72.0534 | 12.4537 | 3.7806 | 9.192 | 6.301 | 130.642 | 60.7024 | 46.4647 | 6.435
| Sin imputación | 1214 | 75.1236 | 11.7792 | 2.4712 | 9.2257 | 3.8715 | 126.939 | 54.4209 | 42.8717 | 6.3464
| LOCF | 1349 | 72.424 | 12.083 | 2.2239 | 12.0089 | 3.4841 | 127.983 | 54.1024 | 42.2731 | 6.3714
| GRU→GRU | 1349 | 76.1305 | 11.8755 | 2.1053 | 8.8213 | 3.1727 | 124.3722 | 52.6452 | 42.3274 | 6.285
| GRU→1D-CNN | 1349 | 77.1831 | 10.9859 | 2.0608 | 8.6583 | 3.1727 | 125.0761 | 51.9212 | 41.5108 | 6.3018
559 | Referencia | 1402 | 62.2682 | 4.1369 | 0 | 23.5378 | 10.0571 | 159.0385 | 59.8738 | 37.6474 | 7.1142
| Sin imputación | 1267 | 63.3781 | 3.3938 | 0 | 24.9408 | 8.2873 | 158.6204 | 57.6529 | 36.3465 | 7.1042
| LOCF | 1402 | 63.3381 | 3.067 | 0 | 26.1056 | 7.4893 | 158.229 | 56.2038 | 35.5206 | 7.0948
| GRU→GRU | 1402 | 66.3053 | 3.7375 | 0 | 23.4237 | 6.5335 | 152.7076 | 55.6957 | 36.4714 | 6.9628
| GRU→1D-CNN | 1402 | 67.0899 | 3.1241 | 0 | 23.2525 | 6.5335 | 153.2334 | 54.912 | 35.8342 | 6.9753
596 | Referencia | 1433 | 80.1117 | 1.1165 | 0 | 16.1898 | 2.582 | 144.0628 | 45.1923 | 31.3699 | 6.756
| Sin imputación | 1298 | 83.4361 | 1.2327 | 0 | 15.3313 | 0 | 138.1379 | 37.9386 | 27.4643 | 6.6143
| LOCF | 1433 | 80.1117 | 1.1165 | 0 | 18.7718 | 0 | 141.8723 | 39.452 | 27.8081 | 6.7036
| GRU→GRU | 1433 | 84.6615 | 1.2282 | 0 | 14.1103 | 0 | 137.3295 | 36.8917 | 26.8643 | 6.5949
| GRU→1D-CNN | 1433 | 84.8849 | 1.2282 | 0 | 13.887 | 0 | 136.897 | 36.9101 | 26.962 | 6.5846
O12. Indicadores clínicos con σ = 15 mg/dL
Fuente: ohio_clinical_metrics_synth_s15_xode.xlsx. Referencia, Sin imputación y LOCF no cambian (no dependen de σ). Las dos últimas columnas dan la diferencia σ = 15 menos σ = 5.6 en la media entre pacientes; el texto de 4.6.2 resume que son menores de 0.1 puntos porcentuales en TIR, TBR, TAR y CV, de 0.2 mg/dL en la media y de 0.01 en el GMI.
Indicador | Referencia | Sin imputación | LOCF | GRU→GRU | GRU→1D-CNN | Δ GRU→GRU | Δ GRU→1D-CNN | Objetivo
TIR (70–180) | 71.5 ± 8.9 | 74.0 ± 10.1 | 72.0 ± 8.4 | 75.7 ± 9.2 | 76.5 ± 8.9 | 0.034594 | 0.074129 | ≥ 70 %
TBR L1 (<70) | 5.9 ± 5.9 | 5.5 ± 5.6 | 5.4 ± 5.9 | 5.5 ± 5.4 | 5.0 ± 5.0 | -0.074129 | -0.074129 | < 4 %
TBR L2 (<54) | 1.3 ± 2.2 | 0.8 ± 1.4 | 0.7 ± 1.3 | 0.7 ± 1.2 | 0.7 ± 1.2 | -0.019768 | -0.019768 | < 1 %
TAR L1 (180–250) | 16.3 ± 7.2 | 16.5 ± 7.9 | 19.0 ± 7.1 | 15.5 ± 7.3 | 15.3 ± 7.4 | 0.039535 | 0 | < 25 %
TAR L2 (>250) | 6.3 ± 3.7 | 4.1 ± 4.1 | 3.7 ± 3.7 | 3.2 ± 3.3 | 3.2 ± 3.3 | 0 | 0 | < 5 %
Glucosa media (mg/dL) | 144.6 ± 14.2 | 141.2 ± 16.1 | 142.7 ± 15.1 | 138.3 ± 13.9 | 138.6 ± 13.9 | 0.20631 | 0.2113 | Informativo
σg (mg/dL) | 55.3 ± 8.7 | 50.0 ± 10.6 | 49.9 ± 9.1 | 48.4 ± 10.1 | 47.9 ± 9.6 | 0.01639 | 0.0052914 | Informativo
CV (%) | 38.5 ± 7.6 | 35.6 ± 7.7 | 35.2 ± 7.2 | 35.2 ± 7.7 | 34.7 ± 7.2 | -0.056893 | -0.066499 | ≤ 36 %
GMI (%) | 6.77 ± 0.34 | 6.69 ± 0.38 | 6.72 ± 0.36 | 6.62 ± 0.33 | 6.63 ± 0.33 | 0.004935 | 0.0050544 | < 7 %
O13. Corrida base con desconexiones en rango normal (_s5p6; no está en el capítulo 4)
Fuentes: ohio_pipeline_summary_synth_s5p6_2026-09-28_19-29-56.xlsx y ohio_clinical_metrics_synth_s5p6.xlsx, comparadas con la corrida «exc». Solo cambia la ubicación de las dos desconexiones (ninguna muestra de falla supera 250 mg/dL); ruido y pacientes son los mismos. Sirve para cuantificar cuánto depende el resultado de dónde caen las desconexiones. Media ± DE entre pacientes.
Métrica | GRU→GRU: exc | GRU→GRU: base | GRU→1D-CNN: exc | GRU→1D-CNN: base
Recall | 0.681 ± 0.106 | 0.681 ± 0.106 | 0.681 ± 0.106 | 0.681 ± 0.106
Rec. ruido | 0.189 ± 0.083 | 0.189 ± 0.083 | 0.189 ± 0.083 | 0.189 ± 0.083
Precisión | 0.754 ± 0.176 | 0.639 ± 0.099 | 0.754 ± 0.176 | 0.639 ± 0.099
F1 | 0.702 ± 0.087 | 0.652 ± 0.078 | 0.702 ± 0.087 | 0.652 ± 0.078
AUC | 0.892 ± 0.033 | 0.881 ± 0.034 | 0.892 ± 0.033 | 0.881 ± 0.034
FPR (%) | 3.9 ± 3.3 | 5.8 ± 2.9 | 3.9 ± 3.3 | 5.8 ± 2.9
FA/día | 9.7 ± 8.3 | 14.5 ± 7.2 | 9.7 ± 8.3 | 14.5 ± 7.2
D1 MAE | 11.39 ± 1.43 | 8.10 ± 1.54 | 14.81 ± 1.22 | 11.15 ± 1.53
D1 RMSE | 33.69 ± 3.37 | 15.63 ± 2.65 | 34.19 ± 2.17 | 16.87 ± 1.87
D3 desconexión | 126.90 ± 14.16 | 44.37 ± 19.03 | 130.07 ± 14.94 | 41.56 ± 18.13
LOCF desconexión | 53.95 ± 8.76 | 33.66 ± 5.08 | 53.95 ± 8.76 | 33.66 ± 5.08
D3 todas | 68.05 ± 7.84 | 25.25 ± 9.60 | 69.68 ± 8.17 | 23.79 ± 9.30
Indicadores clínicos de la corrida base (media ± DE entre pacientes)
Indicador | Referencia | Sin imputación | LOCF | GRU→GRU | GRU→1D-CNN | Objetivo
TIR (70–180) | 71.5 ± 8.9 | 69.6 ± 10.2 | 70.2 ± 9.5 | 72.1 ± 9.5 | 72.4 ± 9.1 | ≥ 70 %
TBR L1 (<70) | 5.9 ± 5.9 | 6.2 ± 6.0 | 5.6 ± 5.4 | 6.1 ± 5.5 | 5.8 ± 5.5 | < 4 %
TBR L2 (<54) | 1.3 ± 2.2 | 1.3 ± 2.2 | 1.2 ± 2.0 | 1.1 ± 1.9 | 1.1 ± 1.9 | < 1 %
TAR L1 (180–250) | 16.3 ± 7.2 | 17.1 ± 7.4 | 17.8 ± 8.5 | 16.2 ± 7.2 | 16.1 ± 7.1 | < 25 %
TAR L2 (>250) | 6.3 ± 3.7 | 7.0 ± 4.1 | 6.3 ± 3.7 | 5.6 ± 3.4 | 5.7 ± 3.4 | < 5 %
Glucosa media (mg/dL) | 144.6 ± 14.2 | 145.7 ± 15.0 | 146.7 ± 15.1 | 141.7 ± 13.0 | 142.1 ± 13.3 | Informativo
σg (mg/dL) | 55.3 ± 8.7 | 56.9 ± 9.1 | 55.6 ± 7.8 | 54.1 ± 8.8 | 53.6 ± 8.5 | Informativo
CV (%) | 38.5 ± 7.6 | 39.3 ± 7.6 | 38.2 ± 7.0 | 38.3 ± 7.1 | 37.9 ± 7.1 | ≤ 36 %
GMI (%) | 6.77 ± 0.34 | 6.79 ± 0.36 | 6.82 ± 0.36 | 6.70 ± 0.31 | 6.71 ± 0.32 | < 7 %
O14. Sorensen contra Ohio (mismos modelos, misma lógica de pipeline)
Sorensen: celdas de las hojas existentes de este libro (detector GRU, umbral adaptativo): Bloque_A_B_Comparacion filas 12–15 (Prec., Recall, F1, AUC; columnas E–F) y Bloque_C_Pipeline fila «GRU» de las tablas MAE D1 (C12, D12), RMSE (C19, D19), MARD (C26, D26) y MAE D3 (C40, D40). Ohio: media ± DE entre 3 pacientes de O4 y O6. No son plenamente comparables: Sorensen es un paciente simulado con 5 corridas y solo fallas inyectadas; Ohio son 3 pacientes reales, huecos reales + fallas inyectadas, y desconexiones colocadas sobre excursiones. El D3 de Sorensen y el «D3 todas» de Ohio mezclan ruido y desconexión.
Métrica | Sorensen: GRU→GRU |  | Ohio: GRU→GRU |  | Sorensen: GRU→1D-CNN |  | Ohio: GRU→1D-CNN
F1 | 0.884 ± 0.007 |  | 0.702 ± 0.087 |  | 0.884 ± 0.007 |  | 0.702 ± 0.087
Precisión | 1.000 ± 0.000 |  | 0.754 ± 0.176 |  | 1.000 ± 0.000 |  | 0.754 ± 0.176
Recall | 0.792 ± 0.012 |  | 0.681 ± 0.106 |  | 0.792 ± 0.012 |  | 0.681 ± 0.106
AUC | 0.972 ± 0.005 |  | 0.892 ± 0.033 |  | 0.972 ± 0.005 |  | 0.892 ± 0.033
FPR (%) | 0 (Precisión = 1) |  | 3.9 ± 3.3 |  | 0 (Precisión = 1) |  | 3.9 ± 3.3
D1 MAE | 2.92 ± 0.26 |  | 11.39 ± 1.43 |  | 3.00 ± 0.51 |  | 14.81 ± 1.22
D1 RMSE | 6.25 ± 0.85 |  | 33.69 ± 3.37 |  | 3.82 ± 0.44 |  | 34.19 ± 2.17
D1 MARD (%) | 1.46 |  | 6.05 ± 1.27 |  | 0.67 |  | 8.71 ± 1.55
D3 (todas las fallas) | 14.33 ± 2.06 |  | 68.05 ± 7.84 |  | 5.37 ± 0.36 |  | 69.68 ± 8.17
Persistencia D1 MAE (solo Ohio) | — |  | 3.55 ± 0.84 |  | — |  | 3.55 ± 0.84
O15. Comparación con la Tabla 6 del artículo (Algorithms 2025, 18, 688)
El artículo valida CNN-LSTM sin cambios de arquitectura en un solo paciente de OhioT1DM, solo con sus fallas naturales (sin referencia), y reporta únicamente métricas de clasificación (media ± DE de 5 corridas). No identifica qué paciente es (las fechas están desplazadas) ni qué pesos usó, motivo por el cual el comentario %PENDIENTE de 4.5.1 sigue abierto. Las cifras de la tesis son del detector GRU sobre huecos reales + fallas inyectadas, de modo que la comparación es cualitativa. Tabla 5 del artículo: el hueco natural más largo de ese paciente dura 16.4 h; en las ventanas de la tesis el más largo dura 5.9 h (O2).
Métrica | Artículo: CNN-LSTM, 1 paciente |  |  | Tesis: GRU, 3 pacientes
Accuracy | 0.9547 ± 0.006 |  |  | 0.929 ± 0.028
Precisión | 0.6266 ± 0.030 |  |  | 0.754 ± 0.176
Recall (todas las fallas) | 1.0000 ± 0.000 |  |  | 0.681 ± 0.106
Recall solo en desconexiones / huecos reales | 1.000 (todas las desconexiones detectadas) |  |  | 1.000 (desconexiones inyectadas) ¦ 1.000 (huecos reales)
F1 | 0.7705 ± 0.025 |  |  | 0.702 ± 0.087